Automatyczny miernik RLC   E–318

Automatyczny miernik RLC E–318 przeznaczony jest do pomiarów parametrów elementów RLC, w tym do pomiarów współczynnika stratności D kondensatorów i cewek indukcyjnych. Zasada działania miernika polega na zastosowaniu w układzie przetworników, w tym prostowników fazoczułych – przetwarzających przepływający prąd przez badany element i powstające na nim napięcie na dwa napięcia stałe mierzone woltomierzami cyfrowymi (patrz opis ćwiczenia 12).

###### Dane techniczne

Funkcje pomiarowe 				CG, CD, LR, LD

Częstotliwość napięcia pomiarowego 	            1kHz

Napięcie pomiarowe	 			1V

Pomiarowe układy zastępcze:                             - dla funkcji CG, CD – równoległy

- dla funkcji LR,  LD – szeregowy

Liczba podzakresów pomiarowych 	             7

Pola odczytowe                                                    4,5 cyfry (max. wypełnienie 20000)

Zakresy i dokładności przyrządu

Pomiar pojemności  C

| # Podzakres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Cz | 100,00pF | 1,000nF | 10,000nF | 100,00nF | 1,0000F | 10,000F | 100,0F |

Niedokładności przyrządu na poszczególnych podzakresach:

1,2,3,4:      (0,1% + 0,2% DXDZ) Cx  + 0,02% Cz

0 i 5:            (0,2% + 0,2% DXDZ) Cx  + 0,02% Cx

6:		   (1% + 0,2% DXDZ) Cx  + 0,2% Cz

Pomiar indukcyjności  L

| ## Podzakres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lz | 100,00H | 10,000H | 1,0000H | 100,00mH | 10.000mH | 1,0000mH | 100,0H |

Niedokładności przyrządu na poszczególnych podzakresach:

1,2,3,4:     (0,2% + 0,2% DXDZ) Lx  + 0,02% Lz

0 i 5:         (0,3% + 0,2% DXDZ) Lx  + 0,02% Lz

6:              (1%+0,2 %DXDZ) Lx  + 0,2% Lz

Pomiar rezystancji  R

| ## Podzakres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rz | 1,0000M | 100,00k | 10,000k | 1,0000k | 100,00 | 10,000 | 1,0000 |

Niedokładności przyrządu na poszczególnych podzakresach:

1,2,3,4:  	 (0,1% + 0,2 % DXDZ) Rx  + 0,02% Rz

0 i 5:	   	 (0,2% + 0,2% DXDZ) Rx  + 0,02% Rz

6:            (1% + 0,2% DXDZ) Rx  + 0,2% Rz

Pomiar przewodności  G

| ## Podzakres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gz | 1,0000S | 10,000S | 100,00S | 1,0000mS | 10,000mS | 100,00mS | 1,000S |

### Niedokładności przyrządu na poszczególnych podzakresach:

### 1,2,3,4 :	  (0,1% + 0,2% CXCZ) Gx  + 0,02% Gz

0 i 5:  	 (0,2% + 0,2% CXCZ) Gx  + 0,02% Gz

6:               (1% + 0,2% CXCZ) Gx  + 0,2% Gz

##### Pomiar współczynnika stratności  D /tg/

#### zakres pomiaru			200,00%*)

#### niedokładność przyrządu		 (1% + 0,03% CZCX) Dx  + 0,03% Dz

#### lub      (1% + 0,03% LZLX) Dx  + 0,03% Dz

*) Współczynnik stratności jest wielkością  bezwymiarową, niemniej często jest  podawany w %. Po pomnożeniu wartości D przez 100% uzyskuje się liczbę wygodniejszą w stosowaniu.